金安区妇幼保健院产科门诊智能工作站采购需求及评分办法

一、采购需求

（一）、产科门诊智能工作站主要配置清单

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用全自动血压计 | 套 | 1 |  |
| 智能安卓平板一体机（含自助采集系统） | 套 | 1 |  |
| 超声波身高体重秤 | 套 | 1 |  |
| 刷卡器、扫码墩 | 套 | 1 | 采购医院提供 |
| 配套桌椅 | 套 | 1 |  |
| HIS 接口 | 套 | 1 | HIS接口费用由中标单位支付 |

- （二）、门诊工作站工作站详细技术要求

门诊工作站由医用血压计、超声波身高体重秤、智能安卓平板一体机（含自助采集系统）、刷卡器、配套桌椅组成，非一体化成型，桌椅含陆轮子，方便移动。

带▲项为本次采购需求产品重要技术要求，带▲项非废标项。所投产品如不满足技术要求，则需优于参数指标，并提供证明文件。

| 序号 | 技术规格及参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1、工作站自助测量流程：按平板步骤引导就医用户自助操作，读就诊卡或扫描二维码，通过HIS中的接口自动读取病人基本信息，读取用户测量的收缩压、舒张压、心率、身高、体重数据、自动判读血压、异常提醒，在平板界面显示，即时自动把数据传输到医生工作站电子病历（整个过程就医用户自助完成，无需医护帮忙刷卡和导入数据）。 |
| 2 | 自助采集系统技术要求 | - 引导提示就医用户每一步操作。 2、▲平板系统采集个人信息、血压、身高体重、数据，自动判读显示血压、异常提醒、高血压等级分类，提供测量显示的实物图片。 3、▲具备一定的独创性和先进性，提供相关软著资质证明文件。 |
| 3 | 智能安卓平板一体机技术要求 | 1、安卓主板，可提供二次开发支持，软件使用协助调试支持； 2、A64主板 电容触摸屏 触摸次数≥5000万次 3、网络支持：以太网、WIFI、4G 4、屏幕尺寸：10.1寸 灰阶响应时间：5ms 5、背光类型：LED 使用时长≥ 50000h 6、▲平板外围铝合金材质，结实耐用，不怕磕碰；嵌入式防水边条，防渗入缓解冲击震动，更稳固；纯平面倒角设计，大方美观。（提供彩页或实物图片） |
| 4 | 医用全自动血压计参数 | 1. ▲测量方法：脉搏波法或测量方法具备独自的发明专利证书（提供证明文件） 2. 测量范围：压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］脉率数30次/分～200次/分 3. ▲测量准确度： 压力±2mmHg(±0.267kPa)以内 脉率数±2%以内（提供检测报告证明文件） 4. 存储容量：可存储100组测量数据 5. 屏幕：LCD屏 6. 压力单位： mmHg和kPa两种模式互选 7. 语音设置：测量过程中语音全程播报提示，可开关语音，音量可调节 8. ▲测量结果显示平均动脉压（MAP）值 （提供彩页或实物图证明） 9. 自动休眠模式：可设置10秒，30秒，60秒无操作机器自动进入休眠模式。 10. 传输模式：232串口/USB 11. 电源： 电源适配器（输入a.c.100V~240V，50/60Hz，输出d.c.12V，3.5A） 12. 使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH 运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH 运行大气压力： 80kPa～106kPa 运输和贮存大气压力：50kPa～106kPa 13. 外形尺寸： 387.7mm（长）×244.1mm（宽）×340.2mm（高） 主机重量：约6.0Kg 14. 电击保护：II类设备，B型应用部分 15. ▲袖带：袖带采管用双气囊设计（提供证明文件） 16. 袖带适用周长范围：17cm～42cm 17. 为保证血压计在日常使用中出现故障时能及时处理，中标后需提供厂商对本项目的产品授权书和售后服务承诺书，若未能提供则按照虚假响应招标取消中标候选人资格。 18.医用全自动血压计为本项目采购需求核心产品，需提供所投品牌血压计业绩合同证明文件。 |
| 5 | 超声波身高体重秤参数 | 1、身高测量：超声波非触碰式测量 2、测量范围：100.0～200cm 分度值：0.5cm 4、误差范围：+ 0.5 5、体重测量：电阻应变式 6、测量范围：8.0～300kg 7、体重指数：自动智能计算出体重指数 8、分度值：0.1kg 误差范围：+ 0.1 |
| 6 | 对接与售后 | - 配合医院信息科、his厂商、就诊卡厂商、刷卡器厂商完成整个项目流程调试，验收合格后出具验收报告。 - 免费质保期一年（如有易耗品配件，请对易耗品免费质保时间和价格进行说明） |

二、评分标准

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 | 主要技术指标及参数响应 | 所投产品完全满足或优于招标文件中“技术参数及要求”的，得 50 分；其中：标注“▲”的条款，每一项负偏离扣 5 分，扣完为止。未标注“▲”的条款，每一项负偏离扣 2 分；扣完为止。注：以投标响应表和“技术参数及要求”中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 50 分 |
| 商务分 | 产品资质及美誉度 | 1.所投血压计的制造商具有质量管理体系认证证书。（3分） 2.所投血压计制造商在血压筛查领域的荣誉证书（3分） 3.血压计业绩证明，1份业绩证明得3分，满分9分。 | 15分 |
|  | 履约与售后 | 投标人应提供完善的售后服务，对售后服务方案（服务人员数量和质量、服务流程等）进行横向比对，方案详尽细致、科学合理、可行性强的，得5分；方案较为详尽、较为合理、可行性较强的，得3分；方案基本满足需求，有待进一步完善的，得2分。未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 价格分 | 投标文件通过初步评审且投标报价最低的为评标基准价，其投标报价得30分。 其他投标人的投标报价得分按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分，得分保留两位小数，第三位四舍五入。 |  |  |